使用说明

重 要 提 示

★ 本仪器的使用者必须具有专业医生资格。

★ 本仪器所检测参数及检测报告不能直接用于临床！

★ 本仪器检测后所出具的检测结果在用作临床参考之前，必须经具有国家认定执业资格的专业医生复查和签字，否则不能当作医嘱或最终体检报告处理。

★ 对使用过程中由于违规操作造成的任何损伤，我公司不承担责任！

★ 系统部件中未规定的组件不得接入系统，由此造成一切后果，我公司不承担任何责任！

★ 操作者不应同时接触连接器和患者，这种行为会导致测试结果的准确性产生不可预估的误差！

★ 关于所有的修理必须由本公司提供，因此本设备没有配备相应的电路图及元器件清单。如客户有此需要，请联系当地的分销商或制造商。

★ 本机所有输入/出信号端子只能与符合GB9706.1要求的设备相连，如与符合其它相应国家标准要求的设备相连时，整个系统应符合GB9706.15的规定。

★ 适配器接口：适配器输出为USB端口可为系统供电/充电,为了保证设备的安全，请使用本设备配置的适配器（该适配器满足GB9706.1-2007或者IEC60601-1标准的要求）。

★ 设备更换下来的废损零配件及报废的整机，请勿乱扔，请按当地法律、法规进行回收或报废处理，并应注意环境保护，按环保要求分类妥善处理。

1 适用范围

产品基于中医理论，通过测定人体经络穴位生物电阻值，辅助医生对人体健康状况做出初步判断。

2  适用人群

健康人群或亚健康人群。

3  设备操作步骤及方法

3.1 开启设备，登录检测系统。

3.1.1 对受检者测量身高、体重和血压。

3.1.2请受检者稳定情绪，稍事休息后，准备检测。

3.1.3 预处理采集区域

将被检测者手部、脚部相应采集信息的位置（见下图）用沾有超导耦合剂的棉签擦拭一遍。

手太阴肺经------------太渊                      手厥阴心包经----------大陵

位掌后腕横纹桡侧端，桡动脉侧凹陷处              位腕横纹中央。

手少阴心经------------神门                      手太阳小肠经----------腕骨

位腕横纹尺侧端。                           位第五掌骨基底与钩骨之间凹陷赤白肉处。

手少阳三焦经----------阳池                     手阳明大肠经----------阳溪

位腕背横纹中，指总伸肌腱尺侧缘凹陷处。    位腕背横纹中，拇长、短伸肌腱之间凹陷处。

足太阴脾经------------太白                      足厥阴肝经------------太冲

位第一跖骨小头后缘，当赤白肉际处。              位足背，第一、第二跖骨结合部之间凹陷处

足少阴肾经------------太溪                      足太阳膀胱经----------束骨

位内踝与跟腱之间凹陷处                           位第五跖趾关节的后方，赤白肉际处。

足少阳胆经------------丘墟                       足阳明胃经------------冲阳

位外踝前下方，趾长伸肌腱外侧凹陷处。             位足背最高处，拇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间

检测区位分别按顺序采集

右手：太渊、大陵、神门、豌骨、阳溪、阳池；

右脚：太白、解溪、太溪、丘墟、冲阳、束骨；

左手：太渊、大陵、神门、豌骨、阳溪、阳池；

左脚：太白、解溪、太溪、丘墟、冲阳、束骨。

3.2 基本操作步骤

3.2.1 设备硬件操作方法

登录检测系统，对于初次受测者，需完善被测者基本资料 。

3.2.2设备软件操作方法

- 3.2.2.1中医经络检测系统启动应用

第一节 穴区定位处理

将被检测者手部、脚部相应采集信息的位置用棉签蘸取医用消毒酒精或专用超导耦合剂擦拭一遍后就可以等待检测。

第二节 弧形接收器探头处理

取适当大小的棉球，用0.9%生理盐水沾湿，拧至湿度适中并放入检测棒的感测区内。棉球的工作平面应高于感测区边缘1至2毫米为宜。注：为避免意外，棉球应一人一换。

第三节 探测器与人体连接方式及其采集顺序

首先将球形输出器夹在左手掌正中，银色球体部分紧贴掌心劳宫穴，手握弧形接收器将探头分别对准检测区位。顺序为先采集右手：太渊、大陵、神门、豌骨、阳溪、阳池；再采集右脚：太白、解溪、太溪、丘墟、冲阳、束骨。

其次将球形输出器夹在右手掌正中，银色球体部分紧贴掌心劳宫穴，手握弧形接收器将探头分别对准检测区位。顺序为先采集左手：太渊、大陵、神门、豌骨、阳溪、阳池；再左脚：太白、解溪、太溪、丘墟、冲阳、束骨。

第四节 采集完成后登录服务器进行数据处理并获取检测报告。

- 3.2.2.2常见检测区采集定位方法

原穴点定位

1、肺经：手太阴肺经取太渊，定位在掌后恒温桡策端，桡动脉绕侧凹陷中。

2、心包经：手厥阴心包经取大陵，定位在腕横纹中央，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。

3、心经：手少阴心经取神门，定位在腕横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷中。

4、小肠经：手太阳小肠经取腕骨，定位在手背尺侧端，尽侧腕豆骨前凹陷中。

5、三焦经：手太阳三焦经取阳池，定位在腕背横纹中，指总伸肌腱尺侧缘凹陷中。

6、大肠经：手阳明大肠经取阳溪，定位在腕背横纹桡侧端，拇短伸肌腱与拇长伸肌腱之间的凹陷。

7、脾经：足太阴脾经取太白，定位在第一跖骨小头后缘，赤白肉际。

8、肝经：足厥阴肝经取解溪，定位在足背，第一、第二跖骨底之间凹陷中。

9、肾经：足少阴肾经取太溪，定位在内踝与根腱之间凹陷中。

10、膀胱经：足太阳膀胱经取束骨，定位在第五跖骨小头后缘，赤白肉际。

11、胆经：足少阳胆经取丘墟，一位在外踝前下方，趾长伸肌腱外侧凹陷中。

12、胃经：足阳明胃取冲阳，定位在足背高处，第二、三趾间的缝纹端上5寸（约合受检测者5个大拇指宽）。

- 4　注意事项

1、受检者受检前不喝酒及咖啡；不吃保健品，尽量不吃药。

2、受检者检测前两天生活规律、睡眠正常。检测时身心放松。

3、受检者剧烈活动后，休息一至两个小时后方可检测。

4、受检者检测时宜在半空腹进行，衣着宽松、保暖。

5、受检者检测前摘除身上金属物品及通讯器材及其它可能影响检测结果的设备。

6、配戴心脏起搏器或内置金属器械者，四肢不全者不宜进行检测。

7、女性在月经期间不能检测，月经后一两天内也禁止检测。

8、哺乳期及妊娠期妇女、特殊疑难病症及长期依赖药物患者不能检测。

9、12岁以下，75周岁以上人群不宜进行检测。

- 没有经过系统培训的人员，没有执业医师证件者禁止使用或评鉴检测报告。

5  禁忌症警告

※ 严重警告，具有或怀疑具有下列条件者禁止使用本仪器

1、 佩戴心脏起博器者，器官移植或有金属体植移植者以及使用植入式装置者。

2、 传染病、结核病活动期及甲亢患者。

3、 出血患者 (吐血、脑溢血、外伤等)。

4、 心脏病及Ⅲ期高血压患者。

5、 严重肝脏、肾脏、心脏 肺脏衰竭者、高年龄患者。

6、 各类肿瘤及化疗及放疗患者，精神障碍者，无自理能力者。

7、 体表溃疡患者。

8、 各种疾病术后恢复期患者。

9、 特殊疑难病症及患有多种疾病患者。

10、对本产品过敏或对声、光、电、磁刺激有过敏史或不良反应者。

※ 警告：

1、不能将高频手术设备和检测棒同时连接到一个患者。

2、靠近短波或微波治疗设备(例如1m)使用探测器, 可能引起探测器的输出不稳定。

3、雷电天气及其可能引起机器损坏和人员伤害的环境下，禁止使用本机。

4、连接检测仪的电脑必需安装稳压、稳流不间断电源及其保护装置。否则禁止使用本机。

5、机器出现异常声音或发现异常不明情况，禁止使用本机。

6、当出现电量过低提示时，应该尽量及时插入适配器充电。以防电池因过度放电而导致电压过低，无法正常的充电和开机。

7、过充和过放电会对电池造成巨大的伤害。因而充电最好按照标准方法充电，特别是不要进行超过12个小时的超长充电。

8、电池的处理需要制造商或经过认可授权的分销商进行处理，禁止私自处理以免对环境造成影响。

9、关于电池的安全问题，以下行为应严格禁止：
  1）私自拆卸电池；
  2）将电池正负极短路；
  3）将电池放于液体；
  4）将电池投放火中。

※郑重声明：

正确使用时其安全是有保障的。基于本产品使用电子技术对人体进行作用刺激，但是难免会给某些特殊人群造成未知影响，特此声明。

- 6 检测规程

1、电脑电源未开时检查电脑、检测仪等设备是否连接良好，检测仪各种连接线必须紧固；

2、测量记录被检测者的基本情况（姓名、性别、出生年月日、身高、体重、收缩压、舒张压、脉率等）；

3、开机并检查电脑、检测仪等设备是否运行良好；

4、提示被检测者摘除体外所有金属物品及通讯器件，排除各类不能或者禁止做检测的所有受检者；

5、操作者从采集器专用配件盒中取出并戴上乳胶手套，取出镊子备用，取出医用酒精或超导耦合剂瓶旋开瓶盖备用。用镊子夹取脱脂棉球浸湿医用酒精将其塞入探测极体探头承载腔内以露出腔体1毫米为宜；

6、受检者平躺或仰卧在检测床上，双手自然平放在身体两测，双手手心朝上，检测者用沾有医用酒精的棉球在被检测者的待测穴位及左手掌心擦试一遍，协助被检测者将球形输出器夹持在其左手掌心；

7、关闭所有其它应用程序，打开检测软件，按照：右手右脚左手左脚的检测次序进行检测；

8、检测穴位信号；

8.1 检测中，不应接触被检测者的皮肤，手持探测棒应自然压力，不应抖动；

9、按着屏幕提示步骤开始检测，检测完毕打印出报告单送医师解读；

10、清理器材，使之处于良好的备用状态。

6 设备保养及维护维修

- 保养

请一定保持仪器的卫生，长时间不用时每月应对仪器进行消毒保养一次，清洗时仅允许使用无水酒精对外壳及连接线进行擦拭消毒，并应及时用无菌棉纱吸附酒精使表面干燥。每次检测完毕时必须切断电源，必须将仪器置于通风、干燥、防晒、防高温、防挤压、防腐蚀且保证儿童不能接触的地方。使用或保管仪器时发现问题请及时与维修站联系。切勿自行拆开、碰撞和挤压。切勿在高温和湿处放置。

为了避免交叉感染，每个患者使用之前或使用之后，均应彻底清洁应用部分（可重复使用），并根据需要进行消毒，消毒时可使用无水酒精进行擦拭消毒或参考医院其他临床认可的消毒方式。

- 维护

- 本仪器应按规定要求放置工作间内仔细操作。

2) 传感器等均属精密输入输出设备，需定期进行维护，用户一般在1—2年内送生产厂家保养维护。

3) 检测棒校准：在使用过程中为了判断检测棒工作是否正常，采集指标是否准确，特增加此功能，此项功能需要由技术人员通过远程进行操作，具体操作步骤：a)使用者通过QQ远程联络在线客服，b)使用者插入生物电探测器，探测器腔体内塞入湿润生理盐水的棉球。c)在线客服进入设备校准选项，输入密码以后，跳出生物电阻值的界面。d)使用者将弧形接收器和球形输出器银色球面进行直接接触。e)生物电阻值界面出现数字跳动。f)若检测数值在195±10范围则检测棒及检测系统正常，反之需要返厂进行检修。

4）每年应至少对设备校准一次。

5) 本仪器使用寿命为5年，逾期的设备视为达到使用寿命末期，需返厂进行更新。

7 中医经络检测仪电磁声明

警告：

请根据说明书内的内容对产品进行安装及使用，若未按说明书内规定内容进行安装及使用，所引发的安全、电磁兼容性能非预期下降，制造商不承担此风险。

警告：

便携式和移动式射频通信设备可能影响产品的正常使用。

警告：

除产品的制造商作为内部元器件的备件出售的标准配件外，使用规定外的配件可能导致产品发射的增加或抗扰度的降低，制造商不承担此风险。

警告：

产品不应与其他设备接近或叠放使用，如果必须接近或叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行

产品的基本性能为：

检测精度：检测棒输出端连接750kΩ标准电阻，在中医经络检测仪客户端软件上设备测试界面观察测得的经络值，应在32±2范围内。

本产品声明满足表201、表202、表204、表206内容

表 201

| 指南和制造商的声明—电磁发射 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用 |  |  |
| 发射实验 | 符合性 | 电磁环境—指南 |
| 射频发射GB 4824 | 1组 | 设备仅为其内部功能使用射频能量。因此它的射频发射很低，并且对电子设备产生干扰的可能性很小 |
| 射频发射GB4824 | B类 |  |
| 谐波发射 GB17625.1 | 不适用（设备额定功率小于75W） | 设备适用于在家用和与家用住宅公共低压供电网直接连接的所有设施中 |
| 电压波动/闪烁发射GB 17625.2 | 符合 |  |

表 202

| 指南和制造商的声明—电磁抗扰度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用 |  |  |  |
| 抗饶度实验 | YY0505-2012试验电平指南 | 符合电平 | 电磁环境—指南 |
| 静电放电 GB/T 17626.2 | ±6 kV接触放电 ±8 kV空气放电 | ±6 kV接触放电 ±8 kV空气放电 | 地面应是木质、混凝土或瓷砖，如果地面用合成材料覆盖，相对湿度应至少30% |
| 电快速瞬变脉冲群GB/T 17626.4 | ±2 kV对电源线 ±1 kV对输入输出线 | ±2 kV对电源线 不适用 | 网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量 |
| 浪涌 GB/T 17626.5 | ±1 kV线对线 ±2 kV线对地 | ±1 kV线对线 不适用 | 网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量 |
| 电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化GB/T17626.11 | ＜5% 220V,持续0.5周（在220V上，＞95%的暂降） 40% 220V,持续5周（在UT上，60%的暂降） 70% 220V,持续25周（在UT上，30%的暂降） ＜5% 220V,持续5s（在 220V上，＞95%的暂降） | ＜5% 220V,持续0.5周（在 220V上，＞95%的暂降） 40% 220V,持续5周（在 220V上，60%的暂降） 70% 220V,持续25周（在 220V上，30%的暂降） ＜5% 220V,持续5s（在 220V上，＞95%的暂降） | 网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量。如果尿动力学分析仪的用户在电源中断期间需要连续运行，那么推荐尿动力学分析仪采用不间断电源或电池供电 |
| 工频磁场 （50/60Hz）GB/T 17626.8 | 3A/m | 50Hz 3A/m | 工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性 |

表204

| 指南和制造商的声明——电磁抗扰度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证其在这种电磁环境中使用 |  |  |  |
| 抗扰度试验 | IEC 60601试验电平 | 符合电平 | 电磁环境——指南 |
| 射频传导 GB/T 17626.6 射频辐射 GB/T 17626.3 | 3V(有效值) 150 kHz～80 MHz 3 V/m 80 MHz～2.5 GHz | 3V(有效值) 3 V/m | 便携式及移动式射频通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近尿动力学分析仪的任何部分使用包括电缆，该距离的计算应使用与发射机频率相对应的公式。 推荐隔离距离 d=1.2Error: Reference source not found d=1.2Error: Reference source not found 80 MHz～800 MHz d=2.3Error: Reference source not found 800 MHz～2.5 GHz 式中： P——由发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特（W）为单位； d——推荐隔离距离，以米（m）为单位。 固定式射频发射机的场强，通过对电磁场所的勘测a 来确定，每个频率范围b 都应比符合电平低。 在标志下列符号的设备附近可能出现干扰 |
| 注1：在80 MHz和800MHz频率上，应采用较高频段的公式。 注2：这些指南可能不适合所有的情况。电磁传播受建筑物，物体及人体的吸收和反射的影响。 |  |  |  |
| a 固定式发射机，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电基站、业余无线电、调幅调频无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环境，应考虑电磁场所的勘测。如果测的尿动力学分析仪所处场所的场强高于上述射频符合电平，则应观测尿动力学分析仪以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必需的，比如重新调整尿动力学分析仪的方向或位置。 a 在150 KHz～80 MHz整个频率范围，场强应低于3 V/m。 |  |  |  |

表206

| 便携式及移动式射频通信设备和本设备之间的推荐隔离距离 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备预期在射频辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大输出功率，设备的购买者或使用者可通过维持便携式及移动式射频通信设备（发射机）和设备之间的最小距离来防止电磁干扰 |  |  |  |
| 发射机最大额定输出功率W | 对应发射机不同频率的隔离距离/m |  |  |
|  | 150 KHz～80 MHz d=1.2Error: Reference source not found | 80 MHz～800 MHz d=1.2Error: Reference source not found | 800 MHz～2.5 GHz d=2.3Error: Reference source not found |
| 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
| 0.1 | 0.38 | 0.38 | 0.73 |
| 1 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
| 10 | 3.8 | 3.8 | 7.3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |
| 对于上表未列出的发射机最大额定功率，推荐隔离距离d,以米（m）为单位，能用对应发射机频率栏中的公式确定，这里P是由发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特(W)为单位。 注1：在80 MHz和800 MHz频率点上，应采用较高频段的公式。 注2：这些指南可能不适合所有情况。电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。 |  |  |  |