全自动冷疗仪使用说明

- 【适用范围】

本产品适用于医疗单位对踝、膝、肩、肘、手/腕关节、大/小腿和腰部作物理降温使用。

- 【禁忌症】

1、冷疗法不得用于患有雷诺综合征或其他血管痉挛性疾病、对低温超敏感、皮肤欠敏感的患者。

2、局部或全身血液循环障碍者禁用。

- 【电磁兼容性说明】

本产品符合医疗器械电磁兼容的要求，但所有类型的电子设备都可能会通过空气或连接电缆对其它设备产生电磁干扰。产品使用中应严格遵守下列使用要求，否则可能对其他设备造成电磁干扰或者降低本产品的抗电磁干扰能力，带来安全风险或丧失产品性能。。

- 本产品属于GB4824-2013中1组A类的设备，应工作在非家用及不直接连接到住宅低压供电网设施中。

- 便携式和移动式射频通信设备可能影响医用电气设备的说明：便携式和移动式射频通信设备可能影响本产品的正常工作，应保证便携式和移动式射频通信设备与本产品满足一定的空间距离，见表4的要求。

- 警示：除产品的制造商作为内部元器件的备件出售的附件和电缆外，使用规定外的附件和电缆可能导致设备或系统发射的增加或抗扰度的降低。

- 警示：本产品不应与其他设备接近或叠放使用，如果必须接近或叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行。

- 本产品声明满足下表1-3的要求。

- 基本性能：设备应显示正常，温度控制误差应≤±3℃。

表 1

| 指南和制造商的声明—电磁发射 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本产品预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用 |  |  |
| 发射实验 | 符合性 | 电磁环境—指南 |
| 射频发射GB 4824 | 1组 | 本产品仅为其内部功能使用射频能量。因此它的射频发射很低，并且对电子设备产生干扰的可能性很小 |
| 射频发射GB4824 | A类 | 本产品适于使用在非家用和不直接连到供家用的住宅公共低压供电网的所有设施中 |
| 谐波发射 GB 17625.1 | 不适用 |  |
| 电压波动/ 闪烁发射 GB 17625.2 | 不适用 |  |

表 2

| 指南和制造商的声明—电磁抗扰度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本产品预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用 |  |  |  |
| 抗扰度实验 | YY0505试验电平指南 | 符合电平 | 电磁环境—指南 |
| 静电放电 GB/T 17626.2 | ±6 kV接触放电 ±8 kV空气放电 | ±6 kV接触放电 ±8 kV空气放电 | 地面应是木质、混凝土或瓷砖，如果地面用合成材料覆盖，相对湿度应至少30% |
| 电快速瞬变脉冲群GB/T 17626.4 | ±2 kV对电源线 ±1 kV对输入输出线 | ±2 kV对电源线 | 网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量 |
| 浪涌 GB/T 17626.5 | ±1 kV线对线 ±2 kV线对地 | ±1 kV线对线 ±2 kV线对地 | 网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量 |
| 电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化GB/T17626.11 （注） | ＜5%UT,持续0.5周期（在Ut上，＞95%的暂降） 40%UT,持续5周期（在Ut上，60%的暂降） 70%UT,持续25周期（在Ut上，30%的暂降） ＜5%UT,持续5s（在Ut上，＞95%的暂降） | ＜5%UT,持续0.5周期 40%UT,持续5周期 70%UT,持续25周期 ＜5%UT,持续5s | 网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量。如果本产品的用户在电源中断期间需要连续运行，那么推荐本产品采用不间断电源或电池供电 |
| 工频磁场 （50Hz）GB/T 17626.8 | 3A/m | 3A/m | 如果发生工作异常，那么有必要使本产品远离工频磁场或者在该场所安装磁屏蔽。应测量预期安装场所内的工频磁场满足低于符合电平的要求。 |
| 注：UT是指施加电压前的交流电网电压220V；1周期为20ms（交流电网频率50Hz） |  |  |  |

表3

| 指南和制造商的声明——电磁抗扰度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本产品预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证其在这种电磁环境中使用 |  |  |  |
| 抗扰度试验 | YY0505试验电平 | 符合电平 | 电磁环境——指南 |
| 射频传导 GB/T 17626.6 射频辐射 GB/T 17626.3 | 3V(有效值) 150 kHz～80 MHz 3 V/m 80 MHz～2.5 GHz | 3 V(有效值) 3 V/m | 便携式及移动式射频通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近本产品的任何部分使用包括电缆，该距离的计算应使用与发射机频率相对应的公式。 推荐隔离距离 d=1.2Error: Reference source not found d=1.2Error: Reference source not found 80 MHz～800 MHz d=2.3Error: Reference source not found 800 MHz～2.5 GHz 式中： P——由发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特（W）为单位； d——推荐隔离距离，以米（m）为单位。 固定式射频发射机的场强，通过对电磁场所的勘测a 来确定，每个频率范围b 都应比符合电平低。 在标志下列符号的设备附近可能出现干扰 |
| 注1：在80 MHz和800MHz频率上，应采用较高频段的公式。 注2：这些指南可能不适合所有的情况。电磁传播受建筑物，物体及人体的吸收和反射的影响。 |  |  |  |
| a 固定式发射机，诸如：无线（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电基站、业余无线电、调幅调频无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环境，应考虑电磁场所的勘测。如果测的本产品所处场所的场强高于上述射频符合电平，则应观测本产品以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必需的，比如重新调整本产品的方向或位置。 b 在150 KHz～80 MHz整个频率范围，场强应低于3 V/m。 |  |  |  |

表4

| 便携式及移动式射频通信设备和本产品之间的推荐隔离距离 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本产品预期在射频辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大输出功率，本产品的购买者或使用者可通过维持便携式及移动式射频通信设备（发射机）和本产品之间的最小距离来防止电磁干扰 |  |  |  |
| 发射机最大额定输出功率W | 对应发射机不同频率的隔离距离/m |  |  |
|  | 150 KHz～80 MHz d=1.2Error: Reference source not found | 80 MHz～800 MHz d=1.2Error: Reference source not found | 800 MHz～2.5 GHz d=2.3Error: Reference source not found |
| 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
| 0.1 | 0.38 | 0.38 | 0.73 |
| 1 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
| 10 | 3.8 | 3.8 | 7.3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |
| 对于上表未列出的发射机最大额定功率，推荐隔离距离d,以米（m）为单位，能用对应发射机频率栏中的公式确定，这里P是由发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特(W)为单位。 注1：在80 MHz和800 MHz频率点上，应采用较高频段的公式。 注2：这些指南可能不适合所有情况。电磁传播受建筑物、物体及人体的吸收和反射的影响。 |  |  |  |

【注意事项、警示以及提示性内容】

1、使用时请在冷疗部位垫上冷敷用隔离垫，以避免患者之间的相互接触。

注： 冷敷用隔离垫属于一次性使用医疗器械，使用后销毁。

2、医护人员必须根据实际情况选择治疗温度和压力及循环次数等参数。

3、使用期间，观察病人的皮肤状态状况非常重要，尤其是对于不能自理的患者，需要在有医护人员和（或）监护人的照顾下使用本设备。如果皮肤变红色，或者皮肤的敏感性发生改变，应立即停止使用本产品并联系你的外科医生。要知道任何神经的愤怒和/或肌肉反应都与皮肤的敏感性有关。停止治疗直到确定了原因。

4、感到不舒服、肢体麻木或刺痛时应减小压力或停止使用。

5、加水时请注意溢流口的状态，若有水流出请立即停止加水并断电检查。

- 6、勿随意搭接或处置电源软电线，以免造成危害；

7、不能在有易燃麻醉气和空气的混合气和氧或氧化亚氮的混合气情况下使用本设备。

8、电源应连接在带有地线的三孔插座上，确保有效接地后方能使用。

9、设备使用异常或不能使用需拆机维修时，请及时与厂家取得联系（医院有专业维修人员也可进行维修）。切记医护人员不能擅自拆机处理。

10、医护人员在对患者进行冷疗的同时应告知患者如下情况：

- ①设备每进行一段时间后，冰袋内的水会全部更换，属正常现象；

②若设备长时间（超过6分钟）没有进行高压与低压的切换，应及时通知医护人员；

③若冰袋出现漏水的情况时，应及时通知医护人员处理。

11、设备生产过程中，散热系统水冷液灌装所使用的水冷液，在设备生产完毕后长期保留在设备中，一般不需要更换。

注：当发现设备制冷效果不好时，请检查散热系统是否发生泄漏，若有，请联系厂家或医院的专业人员进行维修；若没有，请关机重新启动设备。

12、本设备产生的电磁波可能对监护仪等医疗电子设备有电磁干扰，在使用时尽可能远离其它设备。

14、关机时，应先关闭电源开关后再拔电源线，严禁直接拔掉电源线，以免损坏设备。

- 【维护保养及售后】

1、冰袋表面染有血液和/或渗出液等污染物时，应及时清洗；在冰袋表面无污染物时，   清洁、清洗应至少每三个月进行一次；清洗时用康威达消毒片（每片0.5克）和蒸馏水按1:500配置的消毒液,用软布擦洗抹干。

2、设备用水为生活用水、可自然排放，不会对环境造成污染；建议每周换一次水或大于3天不使用时请将水全部放出，以免水垢的产生或水的变质而引起压力传感器堵塞。

注：设备排水，请从设备后部左下角位的排水口放出。

3、安装使用时地面应平整，尽量保证冷疗仪水平，不应倾斜；避免利器对冷疗仪外表和冰袋的刮、擦、划伤。

4、产品从出售之日起一年内，正确使用如发生故障，凭保修卡免费维修；超过保修期限，本厂照常服务，酌情收取费用；

5、为使设备能正常安全运行，冰袋、连接水管、温度及压力传感器、电源线只能采用厂家所提供，如有损坏需向厂家购买或更换。电磁阀、继电器易损部件的更换需由厂家技术人员进行更换（医院有专业维修人员也可，如需设备电路图、元器件清单、图注、校正细则，请向厂家咨询）。

6、温度、压力传感器应至少半年校正一次。校正方法：开机后将两组温度压力传感器连接至主机，将温度传感置于空气中，观察两组温度显示数值，两组数值误差应≤1℃；向冰袋加压到高压后暂停设备，将冰袋端水管取下后，将另一压力传感器连接到该接口，稳定后观察两组压力值，误差应≤0.5KPa。校正不符合要求的应及时联系厂商更换或购买。

- 【正常工作、储存和运输条件】

1、正常工作条件：

a）环境温度：5℃~30℃；

b）相对湿度：≤85%；

c）大气压力：760 hPa ~1060 hPa；

d）供电电源：220V ～ 50Hz；

2、储存和运输条件：

环境温度：－20℃～＋55℃；

相对湿度：≤93％；

大气压力：500hPa~1060 hPa。

【常见故障分析及排除措施】

1、温度过低：即冰桶内温度低于所设定温度时，应立即停止冷疗，并请专业维修人员进行维修或与厂家联系。

2、超压：压力超出了所设定的压力范围时应停止设备，检查并清理压力传感器接口后重新接上，若问题没有解决，请专业维修人员进行维修或与厂家联系。

3、当温度、压力显示出现花屏、乱码等异常时，请取下温度和（或）压力传感器重新接插，若还是不正常，请与厂家联系。

4、漏水：当冰袋处出现渗漏现象时，应立即停止设备并取下冰袋，擦干渗漏在患处的水后，再查明是因为冰袋水管接口处没接触良好还是因为冰袋的破裂而导致的。若冰袋破裂请更换冰袋后继续冷疗，若是因为冰袋接口处没接触良好，请更换一个干的冰袋后再继续冷疗。

5、接通电源开机出现花屏黑屏等显示异常的现象，请关闭电源开关，5S后在开机。若还是显示异常，请联系专业维护人员。

6、使用过程中若设备发出断续的报警声，此情况由冷却系统缺少冷却液所致。请停止使用并联系专业维护人员处理。